## Sheet1
兴仁市人民医院普外科手术器械报价单
序号 | 器械通用名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 型号规格 | 单价（元） | 小计金额（元） | 参考图片 | 是否完全满足参数 | 参数
1 | 荷包钳(腔镜下用一把) | 1 | 把 | [6 empty] | 1.荷包钳外表应光滑、圆润，不得有锋棱、毛刺和裂纹等缺陷。荷包钳各连接、焊接部位应牢固可靠，不得有虚焊、脱焊或堆焊现象。荷包钳的铆钉应牢固的铆合在相应的部位上，不得有松动、脱落现象，工作时也不得跟动。荷包钳闭合时，两片钳头应相互吻合，不得有偏摆、错口的现象。钳齿应清晰、完整，不得有烂齿、毛齿现象。2.钳头采用符合YY/T 0294.1-2005标准中的M号钢材料制造，手握式荷包钳的杆管和手柄采用06Cr19Ni10材料制造。3.荷包钳头部应经热处理，其硬度35HRC～45HRC。4.荷包钳应具有良好的耐腐蚀性能，经沸水实验法，不得产生腐蚀现象，应符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。5.荷包钳应有良好的夹持性能，其夹持力应不小于20N。6.荷包钳进入人体部位表面粗糙度Ra值应≤0.4μm，其余部位应≤1.6μm。7.荷包钳应有良好的弹性和牢固性，当钳头夹紧Ф2mm紫铜棒时，各部位不应产生弯曲和断裂的现象。
2 | 荷包钳(开腹用一把) | 1 | 把 | [6 empty] | 1.荷包钳外表应光滑、圆润，不得有锋棱、毛刺和裂纹等缺陷。荷包钳各连接、焊接部位应牢固可靠，不得有虚焊、脱焊或堆焊现象。荷包钳的铆钉应牢固的铆合在相应的部位上，不得有松动、脱落现象，工作时也不得跟动。荷包钳闭合时，两片钳头应相互吻合，不得有偏摆、错口的现象。钳齿应清晰、完整，不得有烂齿、毛齿现象。2.钳头采用符合YY/T 0294.1-2005标准中的M号钢材料制造，手握式荷包钳的杆管和手柄采用06Cr19Ni10材料制造。3.荷包钳头部应经热处理，其硬度35HRC～45HRC。4.荷包钳应具有良好的耐腐蚀性能，经沸水实验法，不得产生腐蚀现象，应符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。5.荷包钳应有良好的夹持性能，其夹持力应不小于20N。6.荷包钳进入人体部位表面粗糙度Ra值应≤0.4μm，其余部位应≤1.6μm。7.荷包钳应有良好的弹性和牢固性，当钳头夹紧Ф2mm紫铜棒时，各部位不应产生弯曲和断裂的现象。
3 | 中空无损伤钳 | 2 | 把 | [6 empty] | 1.头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢（ASTM F 899-2012标准中630号不锈钢），钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用聚亚苯基砜制造。夹持力不小于20N。其硬度为350HV0.2~700HV0.2 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。2包含Ф3、Ф5和Φ10三种规格，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术。3.头部形状多种多样，囊括上百种钳头，全满足操作者的多种需求。胆道镜抓取钳，头部装有软保护套，夹持胆道镜时可以保护镜子不受损伤；滑槽结构的抓钳，达到高绝缘的效果；特制的肠钳，夹持肠管时钳头紧贴组织，不滑脱；4.钳头张开角度大于等于50°。5.头部采用较高硬度的不锈钢材料，不易变形。6.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。7.包含两拆、三拆两种结构，安装简单方便，且清洗更彻底。
4 | 弯分离钳（滑槽） | 4 | 把 | [6 empty] | 1头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢（ASTM F 899-2012标准中630号不锈钢），钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用聚亚苯基砜制造。单极电凝分离钳的夹持力不小于20N。其硬度为350HV0.2~700HV0.2 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。2.包含Ф3、Ф5和Φ10三种规格，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术3.根据头部形状可分为直分离钳，弯分离钳，直角分离钳等，且根据手术部位不同，头部又按照钳头长短、外形、角度等方面设计成多种型号来满足不同手术需要，例如 高绝缘分离钳（又称神经探针），接触面少，损伤小，可用于神经监测。4.钳头张开角度大于等于50°，分离效果更好。5.头部采用较高硬度的不锈钢材料，不易变形。6.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。7.包含两拆、三拆两种结构，安装简单方便，且清洗更彻底。8.滑槽款暴露金属部位很少，电凝止血安全高效。
5 | 滑槽剪刀 | 4 | 把 | [6 empty] | 1.头部采用YY/T 0294.1-2016中C号钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用聚亚苯基砜制造。其硬度为350HV0.2~700HV0.2 3、进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。包含Ф3、Ф5和Φ10三种规格，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术。2.根据头部形状可分为直头，弯头，钩和翘头等，根据钳头张开方式又可分为双动和单动两种，完全满足操作者的多种需求。3.头部材料采用高硬度不锈钢，寿命长。4.钳头张开角度大于等于30°。5.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。6.包含两拆、三拆两种结构，安装简单方便，且清洗更彻底。7.滑槽款剪刀裸露金属部位少，电凝止血安全高效。
6 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 2 | 套 | [6 empty] | 1、穿刺器的外表应光滑、圆整、清洁，不应有毛边或毛刺等现象2、穿刺套管注气阀、阻气阀和气腹针注气阀开闭应灵活，不应有阻塞或卡滞现象。3、穿刺套管的阀体，应具有良好的气密性，经4KPa气压，应无泄漏；球囊应有良好的气密性，注入一定容积的空气后，无气体泄漏。4、穿刺器应无菌。5、穿刺器若用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应≤10μg/g。
7 | 肠抓钳（中空） | 4 | 把 | [6 empty] | 1.头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢（ASTM F 899-2012标准中630号不锈钢），钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用聚亚苯基砜制造。夹持力不小于20N。其硬度为350HV0.2~700HV0.2 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。2包含Ф3、Ф5和Φ10三种规格，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术。3.头部形状多种多样，囊括上百种钳头，全满足操作者的多种需求。胆道镜抓取钳，头部装有软保护套，夹持胆道镜时可以保护镜子不受损伤；滑槽结构的抓钳，达到高绝缘的效果；特制的肠钳，夹持肠管时钳头紧贴组织，不滑脱；4.钳头张开角度大于等于50°。5.头部采用较高硬度的不锈钢材料，不易变形。6.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。7.包含两拆、三拆两种结构，安装简单方便，且清洗更彻底。
8 | 鸭嘴大力抓钳(201.007) | 2 | 把 | [6 empty] | 1.抓钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头部采用YY/T0294.1-2016中05Cr17Ni4CuNb号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。2.规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-5003. 钳头种类多样，有大型抓紧钳、无损抓钳、无创抓钳、肠抓钳、胃抓钳、胃圆头抓钳、肝抓钳、吻合牵引钳、脾蒂血管抓钳、血管阻断抓钳、阑尾抓钳、嘴抓钳、重型抓钳、倒齿抓钳、固定抓钳、鼠牙抓钳、胆囊抓钳、钝头抓钳、尖头抓钳、输卵管抓钳、系膜抓钳、中空横齿抓钳、O 型抓钳、V 型抓钳、中空竖齿抓钳、弹簧抓钳、肺叶钳、粗齿固定抓钳、宽嘴无齿抓钳、长颌抓取钳、粗齿抓钳、卵圆抓钳、狼牙抓钳、板克钳、八爪抓钳、缝合抓钳、金手指抓钳、哈巴狗抓钳、输尿管抓钳、海豚抓钳等4.可选配金属手柄和塑料手柄5.哈巴狗抓钳所配的哈巴狗钳头根据头型形状可分直头和弯头，根据夹闭力大小可分动脉夹和静脉夹，工作长度25-60金手指抓钳有半钩、正钩、反钩等，部分款式带勾线槽
9 | 5㎜带螺纹穿刺鞘（加长）10㎜带螺纹穿刺鞘 | 各4 | 套 | [6 empty] | 1.穿刺器采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。阀门旋转应灵活，在关闭姿态下，经4KPa气压，应无明显渗漏；穿刺器的阻气阀应有良好阻气功能，经4KPa气压，冒出的气泡少于20个。耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级。2.规格有Ф3、Ф5、Ф10、Ф12.5、Ф15、Ф18，工作长度50-150，适合婴儿、成年和肥胖等各类型患者3.瓷片、翻盖和十字硅胶帽等多种密封可选4.套管有普通款和带螺纹款，带螺纹款可防止术中穿刺器滑脱5.穿刺器穿刺针有锐头、钝头和保护头等多型可选
10 | 改良式侧孔金属吸引头 | 2 | 套 | [6 empty] | 1.吸引器采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。吸引器内芯通常，无堵塞现象。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。2.吸引管可配Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-4503.推杆式吸引器按阀体大小可分大号、中号和小号推杆式吸引器，阀体设有复位机构，使用中阀体卡滞时用力按压阀门盖“咔”一声即复位4.弹簧式吸引器密封良好，可方便实现点吸引枪式吸引器外形符合人体工程学，握感好
11 | 一次性使用结扎夹 | 各20 | 盒
12 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | 各100 | 只 | [6 empty] | 1、供使用状态下的取物袋，当用正常视力或矫正视力在2.5倍放大条件下检查时，其外表应光滑、无毛刺、无异物、无污染。2、取物袋袋体应能承受10N的拉力，并持续1min不破裂。3、取物袋袋体应具有良好的密封性，袋体各密封部位应完全密封，无泄漏。4、取物袋若用环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应≤10μg/g。5、取物袋应无菌。
13 | 合计金额
注： | 所报产品必须完全满足表中参数要求。