## Sheet1
兴仁市人民医院儿科雾化工位报价单
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 型号规格 | 报价（单价）（元） | 是否完全满足参数 | 质保期 | 参数 | 备注
1 | 雾化工位 | 12 | 个 | [5 empty] | 一、配置 ：壁氧＋调压阀＋过滤阀 两种气源方式供选择，均可提供稳定的气压输入 二、控制系统：内置智能控制电子电路；卡位雾化逻辑控制；视频加载逻辑控制； 输出压力自动侦测／自动关闭，避免氧气泄露；宣教视频与动画片音量大小调节（仅限专业人员操作）。 三、显示单元 液晶屏≥15.6 英寸大屏，低功耗：≥1366*768分辨率。 全屏钢化玻璃，防止患者碰触屏幕，且极易清洁。 显示主板 支持 SD卡、USB 接口：最大支持 16GB 视频容量：支持 MPEG-1、MPEG-2,MPEG-4、H.264、DIV-X、X-VID 视频格式：支持 MP3、WMA、ACC音频格式。EDP 转板 支持 DP、LVDS 视频信号。根据医院要求播放宣教视频，以及雾化过程中动画播放。宣教与动画片两种更新方式： 1、取下SD卡，于PC 中手动更新； 2、于U盘中载入更新程序，拷入视频后插到显示主板USB接口，重启主机自动更新 四、电源 工业级开关稳压电源。输出稳定电压，保证系统正常稳定运行。
2 | 压缩空气雾化器 | 12 | 个 | [5 empty] | 1.电源：AC220V± 22V. 50Hz± 1llz 2.最大雾化率：≥0.2M1/min 3.药液残留量：≤1.0M1 4.雾粒中位直径（MMD):3.9μm 土25%,直径小于5um的雾粒占比＞65% 5.雾化器所产生的压力范围：正常工作条件下，雾化器所产生的压力范围是0.08-0.15MPa, 当雾化器发生异常情况，雾化器所产生的最大压力范围是0.15-0.4MPa. 6.熔丝管： T1.6AL250V,Φ3.6x11
3 | 雾化咬嘴（儿童型） | 长期使用 | 个
4 | 雾化面罩（儿童型） | 长期使用 | 个