## Sheet1
低温射频手术系统及永不粘连双极电凝报价单
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 型号规格 | 报价：单价（元） | 是否完全满足参数 | 参数 | 配置 | 备注
1 | 低温射频手术系统及永不粘连双极电凝 | 1 | 台 |  |  |  |  | 附后
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
序号 | 名称 | 要求内容 | [6 empty] | 是否完全满足商务要求 | 备注
1 | 商务要求 | 1.免费质保期：整机一年包修2.质保期内，中标供应商免费提供备品备件。3.承诺提供全年7×24小时服务（电话、远程或现场）并在接到通知后1小时内响应，保证48小时内解决问题。4、投标人提供的设备主件及配件需是原厂生产（组装）或配套的。5、投标人需对本项目采购的所有设备提供终身维护维修服务，免费质保期过后投标人只能按不高于市场平均水平的价格向采购方收取设备的维护维修材料费。注：所投产品必须为2022年9月以后最新出厂的机型及软件版本。
报价供应商：
联系电话： | [8 empty] | 盖章
低温射频高频手术系统技术参数及不粘双极电凝参数 1.1 整套设备原装进口， 1.2 射频技术，最高输出频率≥1.0MHZ,适合精细微创手术 1.3 低温：表面温度低， 极少的热损伤，伤口愈合好 1.4 微创：自动调节RF输出，始终保持最佳的输出功率，减少不必要的组织损伤 1.5 不粘连：自动射频输出避免组织过度电凝造成的组织炭化、粘连 1.6 主机具有“切割、凝血、消融”三功能为一体功能 1.7 精确、安全：AuToRF™智能控制功率输出，短暂而精确，防止损伤神经系统 1.8 自动射频双极凝血模式： 双极凝血时，输出功率随电凝程度和组织的干燥程度而减少，当凝血成功时，功率输出自动迅速降到最小值；从而避免过度电凝产生的组织碳化、粘连 1.9 双极输出参数：功率1-70W,最高峰值电压:1-300Vp 1.10 智能化设置，具有三种不同输出频率, 输出频率随手术模式转换而变动，不同输出模式的输出频率不同, 手术更精确 1.11 独立输出的安全性设计系统（先入先用）：每次只允许一个输出装置被启动，先入先用，这种安全特性可以保护医生和病人不致被不需要打开的配件所误伤 1.12 返回电极感应与接触质量监控：主机系统实时监控患者与双极返回电极的接触质量，一旦接触面减少至不安全水平时，机器即自动报警并停止输出，以杜绝返回电极对患者造成灼伤的可能 1.13 单极和双极器械与主机同一品牌，保证匹配性最佳 1.14 主机可配2.4mm和1.6mm直径电极接口手柄,满足不同手术要求 1.15 切割手柄可脚控或手控操作，满足临床手术方便性 1.16 所配置双极镊为同一品牌的银质材料永不粘双极镊以保证匹配性及预防手术中器械粘连, 镊子尾端有不同颜色代表镊尖的粗细,方便手术中的快速选择. 1.17 所配置同一品牌镊尖金属端裸露长度有8mm,6mm和3mm三种类别可选 ,镊尖直径可选0.2mm,0.4mm,0.7mm,1.0mm,1.2mm多种规格，可满足不同的手术需要;镊子闭合时两镊身可整体闭合,使手术视野更好 1.18 可选配置同品牌的超级精细电凝镊,镊杆身直径小于0.7mm ，镊尖直径可选0.2mm及0.4mm,镊尖金属裸露长度为4MM，镊子闭合时两镊身可整体闭合，保证良好的手术视野。 1.19 可选配置同品牌镊子样手柄的经鼻颅底双极电凝钳以保证匹配性，颅底双极钳为镊子形状手柄操作轻便，工作长度18CM ，钳头带关节夹持力好，钳尖可选45度角和15度角 ，瞒足临床后续要求。 1.20 独立输出的安全性设计（先入先用）：每次只允许一个输出装置被启动，先入先用，这种安全特性可以保护医生和病人不致被不需要打开的配件所误伤 1.21 电源： 100—240V ； 50/60HZ 1.22 防护等级：I级 电气安全性能：IEC60601-1，IEC60601-2-2 配置清单： 名称 数量（个） 射频刀主机 1 脚踏开关 1 双极导线 6 双极镊 1 双极镊 1 超极镊 1 单极手柄 2 单极电极 1 单极电极 1 单极电极 1 负极板导线 1 一次性中性电极 10 镊子消毒盒 1 电极消毒盒 1 手推车 1