## Sheet1
除颤仪、低速冷冻离心机报价单（可单项报价）
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 型号规格 | 报价：单价（元） | 是否完全满足参数 | 参数 | 质保期 | 配置 | 备注
1 | 除颤仪 | 1 | 台 |  |  |  |  | 附后
| 低速冷冻离心机 | 1 | 台 |  |  |  |  | 附后
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
报价供应商名称及电话：（联系人需知晓产品相关情况） |  | 盖章
除颤仪参数要求: 一 一、功能特点 1.★彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 1. 支持中文操作界面。 2. 屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 3. 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 4. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 5. ★手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 6. 可选配升级体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J 7. 电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 8. ★电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 9. AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥180分钟。 10. 开机时间≤3s，符合临床使用。 11. 除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 12. 支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 13. 支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，主机屏幕界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。 14. 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 15. 心律失常分析种类≥20种。 16. 可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压和呼末CO2监测。 17. ★提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册。 18. ★无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。 19. ★支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 20. 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 21. 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 22. ★具备生理报警和技术报警功能，提供灯光报警，声音报警，报警文字和参数闪烁4种方式。 23. ★发生报警时，报警灯以不同的颜色和闪烁频率提示不同的报警级别。 24. 配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 25. 支持≥24小时连续ECG波形的存储，数据可导出至电脑查看。 26. 支持≥100名患者档案存储与回顾功能。 27. 支持≥1000个事件的存储与回顾功能。 28. 支持≥72小时体征趋势数据的存储与回顾功能。 29. 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（不低于200J）。 30. 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 31. 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。 32. 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。 33. 工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。 低速冷冻离心机参数要求： 功能要求： ◎微机控制、交流变频电机驱动，运行平稳，宁静。 ◎LED清晰显示转速、离心率、时间等参数，运行中可随时更改参数，无需停机。 ◎转速与离心力设置可相互切换，并自动计算同步显示离心力RCF值。 ◎档加减速控制,9档自由停车时间可达540s以上,满足特殊分离品使用要求。 ◎设有超速、超温、不平衡、门盖自锁等多种保护，确保人身机器安全。 ◎采用电子门锁，全钢制内腔保护套，耐用。 ◎带有应急开门拉绳，防止意外断电等情况时，保证样品正常取出。 ◎仪器运行最后1分钟时，可显示59秒倒计时，并有铃声提示（停止）。 ★◎具有转子参数锁定功能，防止意外修改参数，避免失误操作。 ◎具备高能效节能环保制冷系统，最高转速保持4℃以下。 ★◎符合质量管理体系认证。 ★◎离心腔内部增加第三方检测的温度监测孔检测功能，便于第三方检测数据过程的真实温度情况监测。 主要技术指标： ★最高转速：≥5000rpm ★最大相对离心力：≥4390×g 最大容量：≥3000ml（4×750ml）； 离心腔直径：φ400mm 转速精度：±10r/min 整机噪音：<65dB(A) 定时范围：1min～99min59s 温度设置范围：-20℃～40℃ ★温度精度：±1.0℃ 外形尺寸：≥620×510×820(mm) 配置： 1、 96x2/3/5/7ml真空采血管（4000rpm/3580×g）水平转子一套; ★售后质保及服务要求：厂家整机质保三年,在贵州当地设有办事处及售后服务点。24小时上门服务。 ★投标时需提供原厂家盖章彩页资料和厂家针对本项目的售后服务承诺书。