## Sheet1
超低温冷冻储存箱报价单
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 型号规格 | 报价：单价（元） | 是否完全满足参数 | 参数 | 配置 | 备注 | 使用科室
1 | 超低温冷冻储存箱 | 1 | 台 |  |  |  |  | 附后 |  |  | 检验科
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
报价供应商：
联系电话：
超低温冷冻储存箱参数： 一、功能描述：保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温试验等，适用于血站、医院、疾控中心、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程研究所，远洋渔业公司等。 二、技术要求及配置： 2.1、工作条件：环境温度10～32℃，环境湿度:（20～80%）RH，工作电压：（198～242）V，频率：(50 ±1)HZ。 2.2、样式：立式。 2.3、有效容积（L）≥218L。 2.4、外部尺寸（宽*深*高mm）≥840*940*1571。 2.5、内部尺寸（宽*深*高mm）≥470*582*753。 2.6、净重（Kg）KG：200-220。 2.7、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度±0.1℃。 2.8、显示：高性能LCD电容触摸屏≥7寸，显示精度±0.1℃，清晰显示，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线。 2.9、正常运行时，液晶屏温度显示正常颜色标识；温度异常时，凸显报警颜色。 2.10、安全存储：声光报警系统（高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器报警、电池电量低报警、系统故障等）。 2.11、开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。 2.12、无氟环保制冷工质,制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量。 2.13、高效压缩机，整机稳定运行功率小于500W，EBM低噪音风机。冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。 2.14、25℃环境温度时，单日耗电量≤10KW.h/24h。 2.15、一体式把手门锁设计，加双挂锁，配人脸识别。 2.16、25℃环温时，空载降温到-80℃时间≤4.5h。 2.17、保温材料：采用高性能VIP真空绝热材料，VIP保温板厚度≥20mm，箱体发泡层≥150mm,大幅提升保温效果。至少2个发泡压紧内门，双层发泡保温外门，4道外门密封，内门两道门封。 2.18、箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。 2.19、内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 2.20、使用翅片式冷凝器，散热面积大，效果好。 2.21、自动加热门体平衡孔设计，能解决短时间内连续多次开门问题。 2.22、箱体侧面标配1个温度测试孔，方便测试温度。 2.23、标配USB模块，可用于箱内温度数据记录、运行曲线及操作记录导出，数据可长达15年以上。 2.24、标配蓄电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电。 2.25、可选配冷链供电系统，二氧化碳后备系统。 2.26、可选配RS485数据接口，远程报警接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯。 2.27、可选配物联模块，手机关注微信公众号、小程序等，可实时监控冰箱运行状态，冰箱报警信息，会同步短信和微信。 2.28、可存储2英寸标准冻存盒≥130个，2ml内旋冻存管≥13200个。 三、售后服务及其他： 3.1 维修： 3.1.1 设备验收合格后整机保修≥1年，压缩机等主要零部件保修≥5年，终身维修。 3.1.2 维修响应时间为24小时内到院排除故障。 3.2 培训：免费提供操作培训和维修培训。 四、安装及验收要求： 4.1安装地点：兴仁市人民医院检验科微生物实验室。 4.2安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成。 4.3安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 4.4验收标准：应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准。 五、资质： 医疗器械生产企业许可证 ISO9001质量管理体系认证 ISO14001环境管理体系认证 ISO13485医疗器械质量管理体系认证 ISO45001职业健康体系认证 医疗器械产品注册证（型号注册）