## Sheet1
婴儿培养箱报价单
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 型号规格 | 报价：单价（元） | 是否完全满足参数 | 参数 | 配置 | 备注 | 使用科室
1 | 婴儿培养箱 | 3 | 台 |  |  |  |  | 附后 |  |  | 新生儿科
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
报价供应商：
联系电话：
婴儿培养箱参数： 一、基本功能： 1. 具有箱温和肤温两种温度控制模式； 2. 设置温度、箱内温度、皮肤温度分屏显示； 3. 独立的超温保护系统； 4. 自然风道加湿； 5. 婴儿床倾斜角度无级可调功能； 6. 产品具有自检功能，多种故障报警提示； 7. 蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入； 8. 整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动； 9. 前面板具有温度校正功能； 10. 具有肤温传感器脱落报警提示功能； 11. 具有数据储存功能； 12. 具有正门独立锁定装置； 13. 具有RS-232接口； 14. 具有氧气输入接口； 15. 具有黄疸治疗装置； 16. 采用低噪音的无刷直流电机。 二、基本配置：主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），机柜，皮肤温度传感器，黄疸治疗装置。 三、可选配置：黄疸治疗装置光源具有灯管和LED两种光源选择，>37℃温度跨越模式设置，升降式机柜，机脚，称重装置。 四、主要技术参数： 1. 工作电源：AC220V/ 50HZ 2. 输入功率：≤850VA 3. ★控温方式：箱温和肤温两种温度控制 4. 箱温控制范围：25℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到39℃.） 5. 肤温控制范围：34℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到38℃.） 6. 箱温和肤温显示温度范围：5～65℃ 7. ★升温时间：≤30min 8. 培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃ 9. 平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃ 10. 温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃ 11. 温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃ 12. 皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 13. 婴儿床倾斜角度：±12°无级可调 14. ★婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下） 15. 故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等 16. ★床面上有效表面内的总辐照度：≥0.6mW/cm² (光源为灯管) ≥1.7mW/cm² (光源为LED) 17. ★床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.64mW/cm² (光源为灯管) ≥1.3mW/cm² (光源为LED) 18. 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4 19. 光源工作时间的计时范围：0-9999小时59分 20. 重量显示精度：±1%（配置称重装置时）