小儿CPAP持续气道正压通气系统

采购需求及技术参数

一、采购需求：

设备名称：小儿CPAP持续气道正压通气系统

★采购数量：4套

二、设备功能、配置

1、基于无创的持续气道正压通气系统；

2、在儿科领域广泛应用专为小儿呼吸支持而设计的医疗设备；

★3、为早产儿、新生儿、婴幼儿直至14岁以下的儿童鼻塞式CPAP通气治疗使用；

4、 CPAP模式在保持小儿自主呼吸的同时，能有效地减少小儿呼吸做功；

★5、系统结构紧密，主机、医用电热湿化器、医用空气压缩机整体设计；

★6、内置式空氧混合器，氧浓度连续可调，无需计算或者参照对照表；

★7、流量和氧浓度分开独立调节，互不影响；

8、实时监测氧浓度，双重保证用氧安全；

9、CPAP调节压力，结合系统压力监测和安全阀充分保证了患者的安全；

10、主机无需电源，配置万向机械吊臂；

★11、标配医用空气压缩机，干燥，低噪音；

★12、标配电控加温湿化器，保证系统的良好湿化状态；

13、轻质的管路和鼻塞，有效降低呼吸管路阻力，减少患者呼吸做功，配合系统固定装置，减少了对患者头、面部的压迫和鼻中隔的损伤；

14、适用于儿科PIICU、NICU、PICU及急救室。

三、技术参数：

1、通气模式（MODE）：CPAP模式

2、氧浓度调节：21%~100%

3、流量调节：2~18LPM

4、持续气道正压调节（CPAP调节）：0~1.0kPa (0~10cmH2O)

5、气源压力要求：0.3MPa~0.4MPa

★6、监测1：压力监测：0~2.5kPa (0~25cmH2O)

★7、监测2：压力安全阀：设备管路中压力超过调节参数1.5倍时，安全阀自动开启。

8、报警功能：差压报警，供气压力差大于0.1MPa时,声音报警；

四、医用电热湿化器技术参数：

1、使用温度：30℃~75℃

2、加热板温度：≤85℃

3、湿化罐容量：280ml

4、最大流量：180L/min

5、最大工作压力：2kPa

五、医用空气压缩机技术参数：

1、输出压力：0.25MPa~0.4MPa

2、输出流量：60L/min

3、排气压力：≥0.7MPa

4、启动方式：带压启动，启动压力﹥0.5MPa

5、保护功能：高温过热保护功能

6、噪音：≤55dB(A)

7、压力显示：压力表

8、累时器：0~9999H

9、电源：A.C. 220V 50Hz

10、功率：≤500VA

六、附件配置要求：

★1、每台设备配置呼吸回路数量≥2套；

★2、标配医用空气压缩机；

★3、标配电控加温湿化器。