## Sheet1
骨盆臀腹康养仪、特定蛋白分析仪、荧光免疫定量分析仪（胸痛三项）、心电图机、电动液压手术床报价单（可单项报价、不得改变报价表格式和顺序）
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 型号规格 | 报价：单价（元） | 总价 （元） | 是否完全满足参数 | 参数 | 质保期 | 配置 | 备注
1 | 骨盆臀腹康养仪 | 1 | 台 | [5 empty] | 附后
2 | 特定蛋白分析仪 | 1 | 台 | [5 empty] | 附后
3 | 荧光免疫定量分析仪（胸痛三项） | 5 | 台 | [5 empty] | 附后
4 | 心电图机 | 5 | 台 | [5 empty] | 附后
5 | 电动液压手术床 | 1 | 台 | [5 empty] | 附后
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
报价供应商名称（盖章）：
联系人及电话：
骨盆臀腹康养仪参数要求: 1. 套筒类型：3D立体设计臀腹套筒 2. 套筒腔数：≥6腔 3. 作用部位：≥6部位 4. 压力范围：30～180mmHg, 5. 工作时间：设置范围为1～99分钟/连续运行 6. 保持时间：调节范围为：0～12秒，保持时间的默认值为8秒 7. 间歇时间：调节范围：0～90秒，循环间隔的默认值为20秒 8. 运行状态噪音：工作时噪音不超过45dB 9. 压力调节：同步调节/单腔调节 10. 屏幕尺寸：≥7寸 11. 操作方法：电容触屏操作 功能参数 1. ※双向3D立体设计套筒，循环压力分别作用于大腿、骨盆周围、臀、腹等部位，促进淋巴液和静脉血液回流 2. 液晶显示，感应按键操作，简单易用 3. 实时显示压力部位、压力值、间歇时间、压力保持时间等 4. 充气部位压力、充气时间、间歇时间、治疗时间均可自由调整，实现个性化方案 5. ※压力范围即可同步调节，也可单腔调节，可避免剖腹产刀口疼痛部位 6. ※远心端向近心端梯度压力充气，促进盆腔血供 7. 作用部位独立调节，即可进行骨盆相关肌肉放松，也可进行骨盆矫正修复。 8. 骶尾部充气，提升臀部，纠正臀下垂 9. 配合手法纠正骨盆错位倾斜，起到骨盆固定作用 10. 套筒可作用于腰腹部位，改善腹直肌分离状态 11. 肢体套筒均为医用级TPU材料 12. 肢体套筒均为圆周压力设计 13. 主机实时检测气囊压力信息，并由气囊漏气检测报警功能 14. 超过极限压力，仪器自动放气，保护患者安全
特定蛋白分析仪技术参数：
产品技术要求 |  |  |  | 参 数
方法学 |  |  |  | 散射比浊法
自动化程度 |  |  |  | 全自动（仪器自动穿刺采血、自动混匀、自动添加试剂、全自动检测、自动打印报告）
检测速度 |  |  |  | ≥180测试/小时
使用方便性 |  |  |  | 自动进样和开放进样可以同时进样
防撞功能 |  |  |  | 开放进样具备防撞功能
CRP检测线性范围 |  |  |  | 0.5-370.0mg/L
反应杯清洗方式 |  |  |  | 反应杯可重复使用，每个测试完成后，仪器自动清洗反应杯
试剂冷藏功能 |  |  |  | 试剂仓具有冷藏功能
存储系统 |  |  |  | 系统可存储≥12000组数据
扩展功能 |  |  |  | 必须能与希森美康XN-2800血细胞分析仪轨道连接，并实现自动进样功能
高值重测功能 |  |  |  | 高值样本自动稀释重测功能
测量准确度 |  |  |  | 误差≤±5%
测量重复性 |  |  |  | CV≤5%
样本污染携带率 |  |  |  | ≤0.5%
样品类型 |  |  |  | 静脉全血、末梢全血、血清、血浆
系统显示 |  |  |  | 8英寸TFT彩色触摸屏，全中文友好界面
条形码扫描功能 |  |  |  | 配有条形码扫描器，样本信息自动输入
打印功能 |  |  |  | 支持热敏打印机，中文打印报告
仪器尺寸 |  |  |  | ≦630 *680*600mm
重量 |  |  |  | ≦55kg
数据信息管理 |  |  |  | 智能化管理
校准功能 |  |  |  | 多点校准，电子定标
质控功能 |  |  |  | 仪器自动统计过去一年内的质控数据，包括平均值，标准差及变异系数，并且自动绘制和打印质控曲线
外部接口 |  |  |  | 系统具备RS-232接口， 支持LIS系统连接功能
光源材料 |  |  |  | 激光
波长 |  |  |  | 670nm
工作环境 |  |  |  | 温度10℃-30℃,相对湿度≤70%
电源 |  |  |  | a.c.100-240V 50/60Hz300VA
售后服务 |  |  |  | 省内有厂家售后服务人员，并开通400服务热线
荧光免疫定量分析仪（胸痛三项）技术参数： 1.产地：原装生产配送，国内有NMPA等权威认证。 2. 规格型号：所投标产品的规格型号必须与NMPA注册登记表一致。 #3．画面显示：≥14英寸彩色液晶显示屏。 4．操作方式：触摸操作，也可键盘鼠标操作。 #5．仪器小巧，体积应≤420mm×420mm×420mm（长×宽×高）。 6. 便于运输和安装，裸机重量应≤18Kg。 7. 外接口包括USB接口，以太网接口，通信接口等。 8．数据传输：可连接LIS系统。 9. 储存空间：可储存≥100000条检测结果。 10. 软件升级：可通过互联网或U盘对软件进行更新升级。 11. 打印模式：外接USB打印机，可自定义打印模板。 12．样本类型：全血、血清、血浆、末梢血、尿液。 13. 测试速度：≥120T/H。 ▲14．通道数：≥20个。 15.检测模式：孵育检测。 ▲16. 急诊功能：支持急诊申请。 #17. 试剂卡识别：插卡自动识别二维码。 #18. 温度控制系统：具有孵育加热功能，提供稳定的检测环境。 19. 具有开机自检、断电保护、运行状态实时监控等功能。 ▲20．检测方法：干式免疫荧光法。 ▲21．检测时间：3-15分钟内出检测结果。 22. 稳定的光电信号通路，光学CV值：＜1% 23.电源条件：220V 50Hz 24.环境温度∶10℃-30℃ 25.环境湿度∶ 30%-85% 26.大气压∶700 hPa-1060 hPa 27.使用期限/失效日期：5年
心电图机技术参数： 1.12导心电波形能能打印于A4和US letter大小的热敏纸； 2.★起搏器采样率不低于16,000Hz； 3.★无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态； 4.★电压分辨率不低于1uV； 5.模数转换不低于24位； 6.★Glasgow大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群； 7.开机出波形时间不超过7秒； 8.★内置存储容量不低于800份； 9.★电池单次充电至少可供打印400份报告； 10.屏幕可预览完整的心电图报告； 11.★更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断； 12.★输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护； 13.可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸； 14.可支持条形码扫描枪接收患者； 15.U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告； 16.支持无线或有线方式传输PDF或XML格式的报告； 17.波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动； 18.记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm； 19.心电放大器：直流耦合； 20.走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s； 21.重量不大于5Kg。
电动液压手术床技术参数： 一、商务部分： 1、在省内设有固定的售后服务机构，配备专业人员，能提供完善的培训、保养、维修服务。 2、提供相关“医疗器械质量管理体系认证证书”“质量管理体系认证证书”“环境管理体系认证证书”“职业健康安全管理体系认证证书”“知识产权管理体系认证证书”。 4、产品通过CE认证。 ★5、提供国家计算机软件著作权登记证书 二、性能要求： 1、台面支撑架、底座及两侧轨道为304不锈钢材料制作，具有耐腐蚀，易清洗，永不生锈等特点。 2、床垫采用进口人造革包裹，高密度记忆海绵一次成型，无缝隙。软垫保证病人均匀受力。防静电、防水、易清洗、消毒。 3、床面采用优质碳塑板，可满足为X线检查、射片。 ★4、进口电机泵系统，经久耐用。（提供报关证明文件） 5、床体的升降、左右倾斜、前后倾斜，背部段的上下折，分别由单独的油缸独立控制操作。 6、采用电动液压工作原理，超低位设计，手持式遥控器和面板控制器两种方式控制各种动作，操作面板防水，并具有形象功能键及安全键。 7、内置电池，交直流电源可同时使用。确保手术床在一套发生故障时，另一套仍能可靠运行。 8、CPU控制，便于手术床操作；自锁定功能，提高临床安全性。 9、腿板分腿式，进口气弹簧控制，可拆卸，可上下折，调节方便。 10、带腰板，腰板可手动升降。 ★11、电动刹车装置，方便手术台移位，稳定性能好，一键成“∧”和“∨”形，方便手术。 12、手术台液压系统压力在极限压力下（5.5MPa）,应能历时10s无泄漏现象。（提供省级以上的检验报告） 13、台面从最低升至最高位置其有效行程：台面升降S:（300±20）mm。（提供省级以上的检验报告）
14、台面升降速度(误差±20％)：上升速度14mm/s，下降速度：24mm/s。（提供省级以上的检验报告） 15、空载时，台面呈最高位置时，应保持水平，取下头板，足板和所有配套件后，手术台纵向摆动量小于10mm。（提供省级以上的检验报告） 16、手术台水平摆动量小于3mm，手术台横向摆动量小于4mm.（提供省级以上的检验报告） 17、手术台在撑起滚动脚轮后，沿手术床纵向直线方向的起动力不大于200N。 18、手术台可卸式一体腿板、搁肩架装卸应方便，传动部件折转时应灵活，不得有阻滞现象，紧锁后应牢固可靠，在其部件上按YY0570-2005中21.101的要求施加静载荷不得发生失效和永久变形。 19、手术台稳定性能应符合YY0570-2005中24.3.101的要求。 20、手术台的渗漏和下降性能应符合YY/T1106-2008中4.2规定。 21、手术台工作时噪音小于60dB（A）。 三、技术规格： 1、台面长:2000±100mm,台面宽520±20mm ★2、升降范围（560-850）±30mm（提供省级以上的检验报告） 3、台面左倾≥15°,台面右倾≥15° 4、台面前倾≥20°，台面后倾≥15° 5、头板上折≥50°，头板下折≥90° 6、背板上折 ≥65°，背板下折 ≥10° ★7、腰上角“∧”/腰下角“∨”：≤170°/≤115°（提供省级以上的检验报告） 8、腿板上折≥15°，腿板下折≥90°，腿板分叉≥180°可拆卸 9、腰板升高：100±20mm 10、电源电压：AC 220±10％ 50±2Hz 11、输入功率:500±10％VA 四、基本配置： 主 机 1台 屏风架 1个 电源线 1根 搁臂架 1付 支肩架 1付 托腿架 1付 床 垫 1套 手持控制器 1套