## Sheet1
半导体激光治疗仪、咽鼓管吹张雾化治疗仪、手术无影灯报价单（可单项报价、不得改变报价表格式和顺序）
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 型号规格 | 报价单价（元） | 总价 （元） | 是否完全满足参数 | 参数 | 质保期 | 配置 | 备注
1 | 半导体激光治疗仪 | 1 | 台 | [5 empty] | 附后
2 | 咽鼓管吹张雾化治疗仪 | 1 | 台 | [5 empty] | 附后
3 | 手术无影灯 | 1 | 台 | [5 empty] | 附后
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
报价供应商名称（盖章）：
联系人及电话：
半导体激光治疗仪参数要求: 一、产品注册名称：半导体激光治疗仪 二、注册证类别：二类 三、★适应范围：通过探头发射的弱激光照射能同时满足鼻腔、耳道、口咽部和体表照射、炎症症状的辅助治疗，实现生物刺激效应，具有杀菌、消炎、修复，促进溶菌酶的分泌、改善局部微循环等作用，也可根据临床不同情况满足相应的治疗需求。起到消炎、镇痛、调节免疫反应、促进伤口愈合，从而达到治疗疾病的目的。 四、技术要求： 1.激光波长：650nm±20nm； 2.激光介质：半导体材料（GaAlAs）； 3.功率输出：电源为交流220V/50Hz，单只激光输出5mw±20%,功率稳定度≤±5%，输出总功率不小于200mW。 ★4.探头输出：可实现5路多探头同时输出，探头治疗时间单独控制； 5.功率档位：3档可调，激光治疗仪输出功率可调, 针对不同患者用不同功率； 6.定时设置：60分钟，每15分钟为间隔； 7.显示方式：液晶屏显示，液晶窗口5CM*8CM； 8.设备外型：台车和便携式治疗仪可以进行分离，适应不同治疗室环境； ★9.探头激光器总数量：等于24只； ★10.配套器械：专属鼻腔探头、耳道探头和喉腔探头、体表探头； 五、标准配置：
五、标准配置：
名称 |  |  | 单位 | 数量
半导体激光治疗仪 |  |  | 台 | 1
激光器（鼻腔探头） |  |  | 支 | 2
激光器（耳道探头） |  |  | 支 | 2
激光器（口腔内探头） |  |  | 支 | 2
激光器（体表照射大探头） |  |  | 支 | 1
治疗台车 |  |  | 台 | 1
说明书 |  |  | 本 | 1
合格证 |  |  | 个 | 1
电源适配器 |  |  | 只 | 1
咽鼓管吹张雾化治疗仪技术要求： 压缩吹张雾化吸入机技术参数： 1、结构及组成：由主机和控制软件组成，可选配台车。主机由压缩泵，过滤组 件和控制系统组成。 2、医疗器械类别：II 类医疗器械注册证 3、适用范围：用于上呼吸道（如耳鼻、鼻窦、口咽、咽喉等）疾病的药物吸入 治疗。 4、常用于咽鼓管的吹张和雾化治疗，慢性咽鼓管功能障碍；分泌性中耳炎；慢 性中耳炎等。 5、 型号：YJ-WH-02 规格：340mm*300mm*179mm 6、重量：约 7.3kg 7、雾化技术：压缩空气技术 8、雾化速率：0.2-0.6ml/min 9、工作压力：0.05-0.13Mpa 10、辅助压力档位：5 档可选（0-50hPa） 11、连续工作时间：不小于 4 小时 12、通过雾化吹入，将药物直接带入咽鼓管及鼓室内，抗炎、消除局部黏膜肿胀， 全面恢复咽鼓管及鼓室内黏膜功能。
无影灯技术参数： *超长的LED使用寿命 比卤素灯泡寿命长40倍，达到60000小时无需更换灯泡，低维护成本，使用经济。 *完美的冷光效果 采用新型LED冷光源，光谱中紫外线和红外线极低，照射面几乎无温升 *采用新型平衡臂悬挂系统 多组万向关节联动，360度全方位设计可满足手术中的各种高度，角度和体位的需要，定位更准确、方便。 *超强的深部照明，完美的无影效果 完美的LED空间排布设计，在医生头、肩部的遮挡下，仍能达到完美的照明效果和超强的深部照明。 •采用世界领先水平的自有专利技术，达到照度、色温与显色指数的和谐统一。 •进口高性能灯珠，高效的空间布局，同等照度下节能效果优于其它国际知名品牌。 •采用三种色温相近的灯珠，避免手术医师产生眩晕感 •R9和R13均大于90，有助于清楚地分辨血管和组织 •采用单颗1W的灯珠，产生的热量相对较少。散热更有效，大大提高了灯珠的寿命 •独创的电动聚焦调节方式（选配） 可持续性发展但又不失其性能与效率 *有效物质降到最低 *LED手术无影灯90%是由与合金制成，这些材料可以重复利用，不需要更多消耗原材料 *简洁的包装，能减少使用材料的数量和其产生的废物，以及减少运输中的碳排放 *LED的使用寿命是卤素灯的40倍 *曲线与光滑的表面防止灰尘的沉积，并在清洗时减少清洁剂的使用量，以及清洁品的损耗
详细参数
照度相距1米处（lux） |  |  | 160000
色温 |  |  | 4300±500
演色性指数 |  |  | ≥97
红色还原指数 |  |  | ≥97
调光范围 |  |  | 0%-100%
术者头部温升 |  |  | ≤1
术野温升 |  |  | ≤2
有效工作聚焦深度 |  |  | ≥900
光斑直径 |  |  | ≥100－300
灯泡类型 |  |  | 美国LEDCREE芯片
灯泡平均寿命 |  |  | ≥60000小时
消耗功率（W） |  |  | 75
亮度调节数显 |  |  | 44935
电源输入 |  |  | 100－240VAC 50/60Hz