耳鼻喉科综合诊疗台

技术参数

- 大理石台面：*

尺寸：≥1570*780*15(mm)表面有不变色的刚硬亮丽涂层，高档华贵、防渗透，便于清洁。

- 超静音正负压泵：*

正压值≤0.3MPa， 0MPa～0.3MPa 可调；正压工作范围0.05Mpa～0.15Mpa，正压流量≥5mL/min

负压值：0MPa～-0.09MPa；极限负压值不低于0.09MPa，且负压值在0.02Mpa至极限负压范围内可任意调节；吸引流量≥1.8L/min，吸引泵的温升≤40℃

- 排污系统：

监测污液.污物瓶2500ml，人工排污。

- 喷雾枪功能：*

4直2弯，流量3～9ml/min，喷雾锥角不小于20度, 手感好，喷雾效果好，无滴水现象，不易堵塞，正压工作范围0.1MPa～0.15MPa,最大值不超过0.5MPa。

- 吸引枪功能：*

负压值在-0.02—-0.07MPa,吸力范围可调,配有不同管径的吸管。防回流装置，负压吸引管内置于机箱内。

- 欧式管功能：*

正压工作范围0.1MPa～0.15MPa,最大值不超过0.5MPa。

- 照明灯：

三关节万向转动照射灯设计，可做任何方向调节，自然光；连续工作10分钟灯罩表面温度≤30°；照明调节范围:水平方向≥360°，垂直方向≥40°；灯臂升降调节范围：垂直方向≥640mm，水平方向≥200°。

- 预热除雾装置：

450W,自动加温和停止,加热不超过5S,触摸式操作方便

- 小药瓶：

4个医用玻璃小药瓶,60ml。

- 不锈钢罐：

2个，不锈钢罐，φ70×80H(mm)

- 不锈钢有盖方盘：

2个，不锈钢, 带盖，≥305×205×50mm，可高温高压消毒

- 电源输入：

220V 50Hz

- 功率：

≥1000W

- 仪器尺寸：

≥1570*800*780(mm)

- 操作工位：

2个

16.配套内窥镜系统：

1）配置清单：

| 编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全高清摄像机 |  | 套 | 1 | 1920*1080 |
| 2 | 全高清摄像头 |  | 个 | 1 | 双键控制 |
| 3 | 嵌入式软件 |  | 套 | 1 | 医用内窥镜摄像系统 |
| 4 | 高清接口 |  | 个 | 1 | 卡扣型 |
| 5 | 27寸监视器 |  | 套 | 1 | 1920*1200 |
| 6 | LED光源 |  | 套 | 1 | 灯泡20000小时寿命 |
| 7 | 导光束 |  | 条 | 1 |  |
| 8 | 豪华仪器车 |  | 辆 | 1 | 含监视器支架 |
| 9 | 高清图文工作站 |  | 台 | 1 | 采集卡、软件、脚踏 |

2）技术要求：

A.全高清三晶片摄像主机

包括：摄像控制器、摄像头、光学接口。

*1、全高清三晶片摄像系统；三组CCD晶片，每晶片分辨率为1920×1080P逐行扫描；宽高比为16:9；

*2、图像传感器CCD尺寸：1/3英寸，每晶片有效像素：207万；

3、自动曝光控制，自动识别光亮强弱,自动调整图像光亮度；

4、信噪比≥54dB；

5、双白平衡功能，自动记忆白平衡；

6、图像亮度4级可调，摄像头手柄具有控制按钮，方便医生随时调整；

7、自动增益：微处理器自动调节；

8、输出方式：可输出高清信号：HD-RGB、HD-SDI，DVI×2，也可输出标清信号：BNC、S-video；

9、一体化设计高清专用摄像头接口；

10、具有锐度4级可调，用于选择最适合的图像效果；

11、具有3级窗口可调，可适用于不同内镜光学需求；

*12、具有NBI电子染色技术，可以在手术中更清晰分清血管，肿瘤边界。

13、具有光源种类选择功能，可适用LED、氙灯等不同种类冷光源；

14、摄像头线缆长3米，使手术空间更大、更舒适；

15、防水摄像头，防水等级达到欧盟CE IPX8级；

16、高清变焦光学内窥镜接口,特制防水光学镜头F=20mm防水等级达到IPX8

17、通过欧盟CE电器安全及CE电磁兼容测试；

*18、安全等级：Ⅰ类CF型

B.超高清监视器

▲1、 屏幕尺寸：≥27英寸

- 屏幕比例：16:10（宽屏）

▲3、 最佳分辨率：≥1920*1200

C.LED光源

▲1、 LED光源，色温≥6300K，输出总光通量≥1500 lm

- 灯泡寿命≥20000小时

- 光照均匀性≥0.3

- 光亮度可调：旋钮式调节图像亮度

▲5、 使用时长计时功能

▲6、 电器安全分类：I类BF型

7、纤维导光束（1根）：纤维导光束：直径3.5mm，长度2.3m

D.专用台车

1、 规格：高：≥1250mm、宽：≥500mm、深：≥460mm

2、 层数：五层；层板可拆卸

3、 有摄像头挂架、监视器支架及抽屉。三轴向控制，台车内具有线路整理装置，前轮锁定、双铝合金模具拉伸立柱

E. 高清影像工作站

- 电脑：CPU ≥i5,硬盘1T+SSD（≥128G），内存≥8G，带鼠标键盘 ；显示器≥21.5寸(最佳分辨率≥1920*1080像素)

- 采集卡：专用医疗高清晰采集卡，高图像还原度。

- 采图：BMP、JPG格式 ，1920*1080像素。录像：1920*1080（1080P）分辨率

- 专用软件：专用高清图文处理系统软件，可动态DVD录像同时实现脚控采图功能。专用医疗手术模块软件包