## Sheet1
高频电刀、电动取皮刀报价单（可单项报价、不得改变报价表格式和顺序）
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 型号规格 | 报价单价（元） | 总价 （元） | 是否完全满足参数 | 参数 | 质保期 | 配置 | 备注
1 | 高频电刀 | 1 | 台 | [5 empty] | 附后
2 | 电动取皮刀 | 1 | 台 | [5 empty] | 附后
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
报价供应商名称（盖章）：
联系人及电话：
高频电刀参数要求: 1) 输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的 CF 型防除颤应用部分（单极和双极）， 是一种综合型高频手术设备。 2) 用于需要切割和/或凝血的各类外科手术， 包括普外、骨科、心胸外科、 泌尿外科、妇科、 五官科、手外、整形、整容肛肠等， 配以合适附件还可应用于腹腔镜（单极）等内镜手术。 3) 具有单极纯切、混 1、混 2、混 3、点凝和双极标准凝 6 个工作模式。 单极和双极的工作频率（主频率） 均为 512kHz。 4) 采用三路输出：一路单极手控输出， 一路单极脚控输出， 一路双极脚控输出。 5) 采用 CPU 控制，记忆上次手术所用功率，当再次开机时可复现上次功率设定值。 6) 单极切、凝和双极凝具有独立的功率设定和显示装置， 手术过程中不必进行单极、双极模式转换。 7) 具有面板按键、手控和脚踏启动按键防粘连识别， 防止医护人员开机灼伤。 8) 每次开机时，内设软件检测系统对设备参数进行自检， 视情形进行自修复，如不能修复则禁止输出。 9) 采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测， 一旦发现断线情况，立即发出声光报警。 10) 采用极板接触质量检测系统对双片极板接触质量进行全程动态监测， 一旦发现短路、开路或接触质量降低情况，立即发出声光报警，切断输出，可防止患者高频灼伤。 特别针对阻抗偏低的患者（如皮下脂肪稀少的病人， 儿童，婴儿）， 可降低灼伤风险。 11) 对输出实行闭环控制，输出功率稳定。 12) 保护 :本机具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。冷却方式: 自然冷却，无风扇 13) 间歇加载下连续使用，允许长时间开路和短路。 14) 采用先进功率器件和高效开关电路制作电刀的高压电源和高频功放，使电刀的高效性和可靠性得到保证。 15) 可选用附件齐全（各种中性电极、普通手术电极、密封手术电极、可高温消毒手术附件等），适应各种手术需求。 16) 安全指标符合国家标准《GB9706.1 医用电气设备第 1 部分： 安全通用要求》 、《GB9706.4 医用电气设备 高频手术设备专用安全 要求》和《YY0505 医用电气设备 第 1-2 部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》 。 17) 供电电源： 单相 AC220V，50Hz，3.5A。 18) 主机尺寸： 456mm（D）×382mm（W）×188mm（H）。 19) 主机净重： 11kg。 20) 运行条件：环境温度： 5℃~40℃,相对湿度：≤80%RH，大气压力： 86.0kPa～106.0kPa。 21）具有如下特性 （1）单极功率:0-350W，双极功率:0-50W，能满足各种手术需求，单极、双极自动转换，适合全科室 （2）六种工作模式: 单极D纯切、2混切1、3混切2、混切3、点凝双极6标准凝 （3）三路输出:一路单极手控输出，一路单极脚控输出，一路双极脚控输出 （4）输出全悬浮(防除颤CF型应用部分) （5）具有面板按键、手控和脚踏启动按键防粘连识别，防止医护人员开机灼伤 （6）具有主机故障识别功能，即主机一旦无输出，面板会有故障代码提示 （7）每次开机时，内设软件检测系统对设备参数进行自检，如有故障会有代码提示，视情形进行自修复，如不能修复则禁止输出。 （8）对输出实行闭环控制，输出功率稳定 （9）中性极板检测系统:单片极板连续性检测连接状态:双片极板进行全程接触质量动态监测，一旦发现短路开路或接触质量降低情况，立即发出声光报警，切断输出，可防止患者高频灼伤 （10）具有断电记忆功能，再次开机时可复现上次手术所用模式和功率设定值 （11）具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能 （12）无风扇散热系统，适用于层流净化手术室
电动取皮刀技术要求： 用途：用于提供多种厚度及宽度的皮肤移植用器械 ☆1、整机具有医疗器械注册证、FDA认证。 ☆2、取皮厚度：0～0.75mm（可根据要求定制更大范围0-1.6mm），取皮厚度最小递进 单位：0.05mm，取皮厚度调整钮为单边调整，稳定性高，不需校准归零。 ☆3、取皮宽度：2.5～10.2cm，至少五种宽度可选，2.5cm；3.8cm；5.1cm；7.6cm；10.2cm。 注：如需特殊尺寸宽度刀架可支持定制！ △4、刀片参数： 刀片材质：刀片由进口不锈钢材质制成，锋利、耐用、取皮薄而均匀； 刀片硬度：刀片硬度不小于650HV10； 刀片长度：刀片长度106mm（±10%）； 刀片特征：刀片具有自润滑功能且装卸简便、灵活，可顺利进行往复运动，防止金属 与金属的碰撞；且具有刃口保护装置。 刀片资质：刀片具有第一类医疗器械备案凭证、CE、FDA。 ☆5、原装进口马达（电机），耐高温性能优越，低惯性电动马达转动时几乎不会产生任何震动，转速：4500-6500rpm；无需调速，开机即可直接使用，无极变速控制。 6、手持式控制，容易操作；手持件有触点开关设计，随时启停，使用安全。 △7、手持件连接线可插拔，长度≥3米，使用和消毒方便，且可进行高温高压消毒。 △8、手持件重量：≤0.85kg 9、工作条件：环境温度5℃-40℃；相对湿度≤80%；大气压力86kPa-106kPa。 10、电源电压：100～240V交流自动切换，50/60HZ单相，输入功率：不大于150VA， 输出14.5V直流，4.5A。 11、保护等级：Ⅰ级；防电击类型：BF型。 △12、噪声：≤60dB（A） △13、消毒方式：整机可高温高压，低温等离子等多种消毒方式。光滑头端设计易于清洁，避免污染物累积。
配置清单
组成配置 |  |  | 数量 | 单位
手持件 |  |  | 1 | 把
主机电源 |  |  | 1 | 个
外部电源线 |  |  | 1 | 根
手持件连接线 |  |  | 1 | 根
宽度刀架1英寸（2.5cm） |  |  | 1 | 块
宽度刀架2英寸（5.1cm） |  |  | 1 | 块
宽度刀架3英寸（7.6cm） |  |  | 1 | 块
宽度刀架4英寸（10.2cm） |  |  | 1 | 块
医用取皮刀（刀片） |  |  | 10 | 片
专用改锥 |  |  | 1 | 把
器械箱 |  |  | 1 | 只
消毒盒 |  |  | 1 | 只