## Sheet1
一次性使用输液接头、一次性使用酒精片、耳鼻喉手术器械、美敦力动力系统Indigo钻头网络安全等级保护测评 报价单（可单项报价、不可调整表格顺序、序号、格式）
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参考品牌 | 参考型号 | 报价 |  |  |  | 参考图片 | 质保期 | 配置 | 备注 | 使用科室
|  |  |  | 生产厂家 | 型号规格 | 品牌或生产厂 | 型号 | 单价（元） | 总金额（元） | 参考图片 | 质保期 | 配置 |  | 使用科室
1 | 一次性使用输液接头 | 1 | 个 |  | L型 | [7 empty] | 长期使用 | 肿瘤科
2 | 一次性使用酒精片 | 1 | 盒 |  | 50*50mm 50片/盒 | [7 empty] | 长期使用 | 肿瘤科
3 | 耳鼻喉手术器械 | 1 | 批 | [9 empty] | 本栏填写总价，需填写“附件一、耳鼻喉手术器械需求清单”分项价格。 | 耳鼻喉科
4 | 美敦力动力系统Indigo钻头 | 1 | 批 | 美敦力 | [8 empty] | 1、必须与我院在用“美敦力动力系统”无缝匹配。 2、本栏填写总价，需填写“附件二、美敦力动力系统Indigo钻头需求清单”分项价格 | 耳鼻喉科
5 | 网络安全等级保护测评 | 2 | 个 | [9 empty] | 1、his系统和电子病历系统 三级等保系统测评 2、按照网络安全等级保护2.0国家标准版进行测评，测评后提供测评报告。 | 信息科
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
报价供应商：
联系电话：
附件一 耳鼻喉手术器械需求清单
序号 | 名称 | 规格型号 |  |  | 参数要求 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 报价单价（元） | 报价总金额（元） | 生产厂
1 | 显微喉刀 | 镰状刀 |  |  | 1、显微喉刀头部镰状型1.8mm×9mm，刀杆要求锥度φ1-φ3。 |  |  |  |  | 把 | 1
2 | 刀柄 |  |  |  | 1、刀柄宽度3Cm,长度11Cm。 |  |  |  |  | 把 | 1
3 | 显微喉钩 | / |  |  | 1、显微喉钩头部钩型1.8mm，刀杆要求锥度φ1-φ3。 |  |  |  |  | 支 | 1
4 | 显微喉剥离子 | 10×1.0（带手柄） |  |  | 1、显微喉剥离子由头部、杆部和柄部组成，采用不锈钢材料制成，非无菌提供。主要用于手术时刮除组织、皮肤赘生物、异物，可重复使用。 2、显微喉剥离子采用 YY/T 0294.1-2016 中代号为 B或C的不锈钢制造。 3、头部应经热处理,B号材料硬度为HRC40～48,C号材料硬度为HRC47～53。 4、刃口应锋利,在A4纸上轻轻刮擦时,A4纸能起毛,但不会刮破。 5、柄部水平固定,头部承受5N重物时其变形量(挠度)不大于2mm,卸载后能恢复原位。 6、显微喉剥离子刃口应完整,无崩刃现象;柄部直纹清晰;表面应光滑、无锋棱、无毛刺、无裂痕和碰伤。 7、显微喉剥离子头部和杆部有光亮Ra≤0.4μm,柄部无光亮Ra≤1.6μm。 8、显微喉剥离子耐腐蚀性应满足YY/T 0149-2006中5.4b的要求。 |  |  |  |  | 支 | 1
5 | 显微喉钳 | 三角 45°；2.2mm；杆子上弯30° |  |  | 1、显微喉钳三角45°2.2mm要求锋利钳杆头端上弯30°，工作长度23Cm。 2、头部材料医用级不锈钢。 3、钳杆要求锥度型φ1.8-φ3.0钳杆要求灰黑色处理，手柄带冲洗通道。 |  |  |  |  | 把 | 1
6 | 显微喉剪 | 45°；杆子上弯22° |  |  | 1、显微喉剪45°要求锋利，钳杆头端上弯22°工作长度23Cm。 2、头部材料医用级不锈钢热处理要求HRC51。 3、钳杆要求锥度型φ1.8-φ3.0钳杆要求灰黑色处理，手柄带冲洗通道。 |  |  |  |  | 把 | 1
7 | 显微喉钳 | 圆口45°；2.0mm；杆子上弯30° |  |  | 1、显微喉钳45°杯口直径φ2要求锋利钳杆头端上弯30°，工作长度23Cm。 2、头部材料医用级不锈钢。 3、钳杆要求锥度型φ1.8-φ3.0钳杆要求灰黑色处理，手柄带冲洗通道。 |  |  |  |  | 把 | 1
8 | 显微喉针 | 直φ0.8*230 |  |  | 1、显微喉针0°0.8*230，杆要求锥度φ1-φ3。直 |  |  |  |  | 支 | 1
9 | 显微喉针 | 微弯φ0.8*230 |  |  | 1、显微喉针0°0.8*230，杆要求锥度φ1-φ3。微弯 |  |  |  |  | 支 | 1
10 | 显微耳针 | 直 0.4mm |  |  | 1、显微耳针长度16Cm整体，手柄八角形，头部0°0.4mm尖头要求锋利。 2、材料进口医用级不锈钢，整体硬度HRC51。 |  |  |  |  | 支 | 1
11 | 鼻窦镜 | HD 0°φ3.0×140 |  |  | 高清超广角，插入部分最大宽度：3.0mm；工作长度：140mm；视向角θ: 0°视场角2W:90°；设计光学工作距d0:10mm；视场中心角分辨力，ra (d): 2.39C/(°)；光学镜的有效景深范围: 3～100mm；可高温高压消毒。 |  |  |  |  | 支 | 2
12 | 鼻窦镜 | HD 0°φ4×175 |  |  | 高清超广角，插入部分最大宽度：4mm；工作长度：175mm；视向角θ: 0°；视场角2W:90°；设计光学工作距d0:10mm；视场中心角分辨力，ra (d): 2.39C/(°)；光学镜的有效景深范围: 3～100mm。可高温高压消毒。 |  |  |  |  | 支 | 3
13 | 喉内窥镜 | 70°φ5×185mm |  |  | 高清超广角，插入部分最大宽度mm：5mm；工作长度mm：185mm；视向角θ: 70°；视场角:50°；设计光学工作距:30mm；视场中心角分辨力°: 3.3C/(°)；光学镜的有效景深范围: 5～50mm。可高温高压消毒。 |  |  |  |  | 支 | 1
14 | 喉内窥镜 | 15°φ4×185mm F |  |  | 高清超广角，插入部分最大宽度mm：4mm；工作长度mm：185mm；视向角θ: 15°；视场角:70°；设计光学工作距:30mm；视场中心角分辨力°: 3.3C/(°)；光学镜的有效景深范围: 5～50mm。可高温高压消毒。 |  |  |  |  | 支 | 1
合计（元）： | [12 empty] | 0
附件二 美敦力动力系统Indigo钻头需求清单
序号 | 名称 | 型号 |  |  | 规格 |  | 包装 | 单位 | 数量 | 报价（元） |  | 生产厂 |  | 备注
[10 empty] | 单价 | 总金额
1 | 圆形切割钻头 | 31312569 |  |  | 2.5mm*72mm |  | 1个/盒 | 个 | 2 |  |  |  |  | 必须与我院在用“美敦力动力系统”无缝匹配
2 | 圆形切割钻头 | 31313065UE |  |  | 3mm*68mm |  | 1个/盒 | 个 | 2
3 | 圆形粗金钢砂磨头 | 31112075 |  |  | 2mm*77mm |  | 1个/盒 | 个 | 2
4 | 圆形粗金钢砂磨头 | 31113069 |  |  | 3mm*72mm |  | 1个/盒 | 个 | 2
5 | 圆形细金钢砂磨头 | 31132065 |  |  | 2mm*67mm |  | 1个/盒 | 个 | 1
6 | 圆形细金钢砂磨头 | 31131570 |  |  | 1.5mm*71mm |  | 1个/盒 | 个 | 1
合计（元）： | [10 empty] | 0