冷冻手术治疗机技术参数

设备名称：冷冻手术治疗机

设备用途：用于气管镜下气道内良、恶性病变的冷冻治疗

技术参数：

1.软管冷冻探针能够在检查气管镜直径2.0活检通道下畅通使用，探针直径≤1.8mm

2.配备软镜下应用软管冷冻探针四根，消毒交替使用

3度制冷剂二氧化碳CO2

4.配备钢瓶8升两个，交替使用

5.环境温度18-25摄氏度

6.电源220v 50HZ

7.探头温度-50℃至-89℃

8.冷冻降温时间＜4S

9.冷冻升温时间＜5s

10.主机具有自动温度检测，数字显示温度

11.主机具有时间定时，报警，数字显示

12、主机具有自动压力控制，仪表显示压力

13.工作压力5-7Mp

14.最大功率≤120W

15.最大接地电阻0.1Ω

16.探针与电源间绝缘电压4KV

17.对地漏电流<0.1mA

18.适用部件BF型

19.脚踏开关医用防爆、防水

20售后服务要求：

21冷冻手术治疗机主机质保期为2年，质保期内免费保修。质保期结束后，仍对产品提供终身维修服务，维修只收配件费。

22设备出现故障时，收到维修通知后24小时内响应，需现场维修48小时内到达现场

23产品附件接到客户需求后7日内到达现场

24提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备

25根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训

冷冻手术治疗机配置清单

| 产品名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 冷冻手术治疗机主机 | 1 |
| 软管探针手柄 | 1 |
| 软管探针 （直径1.8毫米，气管镜2.0活检通道下活检用） | 2 |
| 软管探针 （直径2.4毫米，气管镜2.6活检通道治疗用） | 2 |
| 普通探针 （硬质气管镜下用冷冻探针） | 1 |
| 钢瓶 | 2 |
| 脚踏开关 | 1 |
| 电源线 | 1 |
| 钢瓶扳手 | 1 |
| 说明书 | 1 |