## Sheet1
经络理疗电针治疗仪、内镜存储柜（单门软镜洁净柜）、腔镜手术用带密封鞘取物袋、心电图机、输液治疗车（ABS）、除颤仪、微量注射泵（3通道） 报价单（可单项报价、不可调整表格顺序、序号、格式）
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参考品牌 | 参考型号 | 报价 |  |  |  | 参考图片 | 质保期 | 配置 | 备注 | 使用科室
|  |  |  | 生产厂家 | 型号规格 | 品牌或生产厂 | 型号 | 单价（元） | 总金额（元） | 参考图片 | 质保期 | 配置 |  | 使用科室
1 | 经络理疗电针治疗仪 | 1 | 台 | 英迪 | KWD-808I | [7 empty] | 供货期：1年 | 中医科
2 | 内镜存储柜（单门软镜洁净柜） | 1 | 套 | 柯丽尔 | RX-1标准型 | [8 empty] | 呼吸内科
3 | 腔镜手术用带密封鞘取物袋 | 40 | 个 | [8 empty] | 规格10mm：30个 规格12mm：10个 | 1、医保类别：乙类。 2、必须完全满足技术参数及配置，参数见本表附件一 | 心胸泌尿外科
4 | 心电图机 | 7 | 台 | [9 empty] | 必须完全满足技术参数及配置，参数见本表附件二 | 产科、骨科、耳鼻喉科、中医科、眼科、呼吸科、普外科
5 | 输液治疗车（ABS） | 7 | 台 | [10 empty] | 呼吸科3台，急诊科2台，手术室1台，肿瘤科1台，
6 | 除颤仪 | 1 | 台 | [9 empty] | 必须完全满足技术参数及配置，参数见本表附件三 | 呼吸科
7 | 微量注射泵（3通道） | 2 | 台 | [9 empty] | 必须完全满足技术参数及配置，参数见本表附件四 | 呼吸科
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
报价供应商：
联系电话：
附件一 腔镜手术用带密封鞘取物袋技术参数
名称 |  | 参数要求
腔镜手术用带密封鞘取物袋 |  | 产品技术参数： 1、＊结构组成：密封鞘杆芯由304不锈钢（牌号：06Cr19Ni10）、PC、ABS制成，密封鞘管由PC、ABS制成，带有螺纹设计；取物袋由TPU（热可塑性聚氨酯）制成。 2、＊密封鞘鞘管直径10.9mm尺寸。 3、密封鞘带有镜头固定卡，可在0°镜引导下实现可视穿刺。 4、密封鞘有免转移多重密封系统，在使用不同规格手术器械时无需使用转换器; 5、密封鞘采用可拆卸设计，方便放入取物袋和术中取出标本。 6、密封鞘带具有良好的密封性，经4KPa的压力,无泄漏，密封鞘应有良好的阻气性能，经 4kpa 气压应无泄漏，冒出的气泡应少于 20 个。 7、取物袋：应无泄漏，能承受10N的拉伸强度，不破损、断裂。取物袋的结扎绳能承受20N的力,容积≧200mm。 8、无菌性能：产品经过环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量不大于10ug/g，产品有效期为三年。
附件二 心电图机技术参数
1.12导心电波形能能打印于A4和US letter大小的热敏纸； 2.★起搏器采样率不低于16,000Hz； 3.★无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态； 4.★电压分辨率不低于1uV； 5.模数转换不低于24位； 6.★Glasgow大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群； 7.开机出波形时间不超过7秒； 8.★内置存储容量不低于800份； 9.★电池单次充电至少可供打印400份报告； 10.屏幕可预览完整的心电图报告； 11.★更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断； 12.★输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护； 13.可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸； 14.可支持条形码扫描枪接收患者； 15.U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告； 16.支持无线或有线方式传输PDF或XML格式的报告； 17.波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动； 18.记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm； 19.心电放大器：直流耦合； 20.走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s； 21.重量不大于5Kg。 22.需与我院心电监护系统无缝兼容。
附件三 除颤仪技术参数
1.★彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。支持中文操作界面。 2. 屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 3. 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 4. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 5. ★手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 6. 可选配升级体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J 7. 电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 8. ★电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 9. AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥180分钟。 10. 开机时间≤3s，符合临床使用。 11. 除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 12. 支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 13. 支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，主机屏幕界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。 14. 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 15. 心律失常分析种类≥20种。 16. 可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压和呼末CO2监测。 17. ★提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册。 18. ★无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。 19. ★支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 20. 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 21. 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 22. ★具备生理报警和技术报警功能，提供灯光报警，声音报警，报警文字和参数闪烁4种方式。 23. ★发生报警时，报警灯以不同的颜色和闪烁频率提示不同的报警级别。 24. 配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 25. 支持≥24小时连续ECG波形的存储，数据可导出至电脑查看。 26. 支持≥100名患者档案存储与回顾功能。 27. 支持≥1000个事件的存储与回顾功能。 28. 支持≥72小时体征趋势数据的存储与回顾功能。 29. 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（不低于200J）。 30. 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 31. 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。 32. 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。 33. 工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。
附件四 注射泵（3通道）技术参数
微量泵（三泵）参数要求: 一、功能特点 1、可自动识别10ml、20ml、30ml、50ml规格注射器。 2、具有恒速输注、快速输注、预设量输注等功能。 3、*具有注射器容积校正方法，保证使用任何品牌注射器的注射精度。 4、*具有休眠待机模式，便于单个通道应用。 5、*具有软件现场复位功能，避免软件死机时注射泵不正常工作。 6、具有压力释放功能避免了药物阻塞报警后再开始注射时产生BOLUS的危险。 7、交直流两用，方便病人转运。 8、KVO功能：预设量注射完毕后，以1ml/h的速度注射，以保持静脉血管的畅通。 9、集成3通道，各通道功能、性能一致。 二、性能参数 1、输注速度范围：10ml注射器：0.1ml-200ml/h 20ml注射器：0.1ml-400ml/h 30ml注射器：0.1ml-600ml/h 50ml注射器：0.1ml-1200ml/h 输注速度在0.1 ml/h至999.9ml/h之间时，最小步进为0.1ml/h；输注速度在1000 ml/h至1200ml/h之间时，最小步进为1ml/h。 2、预设输注总量范围：10ml注射器：1ml-10ml 20ml注射器：1ml-20ml 30ml注射器：1ml-30ml 50ml注射器：1ml-60 ml 最小步进：1ml。 3、快速输注速度范围：10ml注射器：200ml/h 20ml注射器：400ml/h 30ml注射器：400ml/h