## Sheet1
一次性使用无菌刨削刀头、心电监护仪、除颤仪、电脑中频治疗仪、挂式空气消毒机、ABS治疗（输液）车、床单位臭氧消毒机（含床罩）、光纤喉镜片、全自动化学发光免疫分析系统 报价单（可单项报价、不可调整表格顺序、序号、格式）
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参考品牌 | 参考型号 | 报价 |  |  |  | 参考图片 | 质保期 | 配置 | 备注 | 使用科室
|  |  |  | 生产厂家 | 型号规格 | 品牌或生产厂 | 型号 | 单价（元） | 总金额（元） | 参考图片 | 质保期 | 配置 |  | 使用科室
1 | 一次性使用无菌刨削刀头 | 1 | 个 | 杭州锐健马斯汀医疗器材有限公司 | 4.2mm（800201800） | [7 empty] | 医保：乙类 阳光平台采购 供货期：1年 | 骨外科
2 | 心电监护仪 | 3 | 台 | [9 empty] | 必须满足本表内“附件一：心电监护仪技术参数” | 中医康复科
3 | 除颤仪 | 1 | 台 | [9 empty] | 必须满足本表内“附件二：除颤仪技术参数” | 中医康复科
4 | 电脑中频治疗仪 | 10 | 台 | [10 empty] | 中医康复科
5 | 挂式空气消毒机 | 1 | 台 | 老肯 | KDSJ-B100 | [8 empty] | 中医康复科
6 | ABS治疗（输液）车 | 1 | 台 | [10 empty] | 中医康复科
7 | 床单位臭氧消毒机（含床罩） | 2 | 套 | [10 empty] | ICU 中医康复科
8 | 光纤喉镜片 | 6 | 片 |  | Mac.1 | [8 empty] | 手术室
9 | 全自动化学发光免疫分析系统 | 1 | 台 | [9 empty] | 必须满足本表内“附件三：全自动化学发光免疫分析系统技术参数”。 必须对试剂价格进行报价 配套试剂单价： 元/人份 | 检验科
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
报价供应商：
联系电话：
附件一、心电监护仪技术参数
1. 整机要求： 1.1、 便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。 1.2、 ≥10英寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率≥800*600，≥9通道波形显示。 1.3、 标配锂电池，工作时间≥4小时，可选配大容量锂电池，工作时间≥8小时。 1.4、 安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 。 1.5、 ★监护仪设计使用年限≥10年 1.6、 主机防水等级≥IPX1，支持0.75米抗跌落，提供说明书或彩页证明文件。 1.7、 监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。 1.8、 监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。 2. 监测参数： 2.1、 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。 2.2、 ★采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性 2.3、 心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择。 2.4、 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。 2.5、 提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。 2.6、 提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-250。 2.7、 血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%。 2.8、 采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性 2.9、 无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式，支持整点测量 2.10、 ★配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压30~290mmH。 2.11、 提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。 3. 系统功能： 3.1、 具有三级声光报警，参数报警级别可调。 3.2、 ★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则 3.3、 可升级存储卡，支持≥1200小时趋势数据的存储与回顾功能，≥1800条报警事件以及每条报警事件至少能够存储30秒三道相关波形和报警触发时所有测量参数值 3.4、 具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式。 3.5、 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 3.6、 ★支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统 3.7、 支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。 3.8、 主机集成附件收纳箱，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。 3.9、 主机面板上有报警复位键、报警暂停键、NIBP、波形冻结、主菜单五个实体按键（非屏幕快捷键），方便快速操作 3.10、 支持它床观察，可同时监视≥10它床的报警信息。 4. 产品认证： 4.1、 投标型号为中国医学器械装备协会发布的优秀国产医疗产品目录中包括品牌和型号。 4.2、 投标型号监护仪认证：通过国家三类注册，CE认证，FDA认证
附件二、除颤仪技术参数
1. 主机屏幕：≤7.1英寸彩色TFT屏幕，分辨率800×480 2. 主机重量（含电池）:≤5.9kg 3. 具备体外同步/非同步除颤，同步放电延迟时间小于60ms（自R波尖峰起） 4. 采用双相指数截断（BTE）波，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿,建议初始能量150J，保护心肌受损；除颤能量最大360J，提高除颤成功率和有效性 5. 除颤能量选择范围：能量分21档（1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/ 100/150/170/200/300/360J）以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J 6. 除颤充电至200J＜5S，充电至360J＜8S 7. 具有旋钮式能量选择，可快速选择能量，节约时间 8. 病人阻抗范围：体外手动除颤：25~200欧 体内手动除颤：15~200欧 9. AED全自动分析心律，需要进行除颤时按电击按钮进行除颤 10. AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式 11. 支持指导CPR辅助功能，符合2020 AHA/ERC指南 12. ★成人/儿童一体化电极板，具有支持能量选择、充电、放电功能，提供证明材料 13. ★手动除颤电极板具备充电完成指示灯和阻抗提示灯，屏幕并显示具体阻抗数值 ，提供证明材料 14. 体外起搏模式：按需起搏、固定起搏 起搏频率 40ppm～170ppm，精度±1.5% 起搏电流0mA～200mA，±5%或±5mA 起搏波形：单相方波 15.标配3导联心电（ECG)、呼吸（Resp）监护功能及配件 16.ECG 扫描速度包括：6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s 17.ECG 灵敏度：2.5 mm/mV（×0.25）、5 mm/mV（×0.5）、 10 mm/mV（×1）、20mm/mV（×2）、40mm/mV（×4） 18.心率测量 新生儿：15bpm～350bpm 小儿：15bpm～350bpm 成人：15bmp～300bpm 精度：±1％或±1bpm 19.呼吸测量 测量范围：0rpm～120rpm 精度：7rpm～120rpm之间为±2rpm或±2% 20.具备高分辨率热敏点阵打印记录仪，记录纸宽50mm,最大可同时输出3道波形 21.记录仪打印速度 12.5mm/s、25mm/s、50mm/s 可选 22.智能报警，通过声音、灯光、文字等多种方式进行报警 23.系统报警：监护、除颤、电池充电、打印机等；生理报警：心电；技术报警：所有参数 24.可充电锂电池，工作时间除颤≥100次，或起搏≥2h，或监护≥3h；低电量报警，报警发生后可连续进行20min的生命体征监护 25.充电时间：关机状态时，充电至100%小于3h；开机状态时，充电至100%小于4.5h 26.支持中英文操作界面，AED中英文语音提示，录音时长至少3小时，并提供检测报告 27.★防尘防水等级:IP54 ，提供证明材料 28.★符合欧盟救护车标准EN1789:2020，需提供国际认证证书 29.符合除颤国际专用安全标准 IEC60601-2-4:2018 30.★通过RTCA/DO-160G航空测试认证，需提供第三方符合性证明书 31.具备USB接口，WIFI功能,可远程监测并导出病人数据 32.★具备黑夜触点功能，能在黑暗环境迅速开启并操作设备 32.工作环境：工作温度0-50℃，工作湿度10％-95％ 储运温度-30-70℃，储运湿度10％-95％ 33. 通过CFDA及ISO13485认证，提供证明材料 34. 存储容量大小16GB，存储至少240小时连续 ECG 波形，7天全参数回顾，新增存储事件记录、自检检测数据、病人档案具体数值，提供检测报告
附件三、全自动化学发光免疫分析系统技术参数
1. 产品要求：化学发光分析仪器及试剂均需具有医疗器械注册证书编号； 2. 检测范围：涵盖血清、血浆、尿液等样本类型，兼容所有常用的免疫反应模型； 3. 检验原理：磁微粒化学发光原理，直接化学发光法检测，发光体系简单、快速；根据夹心法、间接法、捕获法和竞争法等反应原理，与化学发光试剂配合检测，具有高自动化、高智能化、高防污染能力等特点； 4. 模块化功能：可实现模块化连机，可对接流水线，连接流水线不影响原进样模块； 5. 检测通量：满足单个检测模块每小时≥200测试通量； 6. 急诊功能：设有单独急诊位； 7. 进样方式： 轨道式进样，样本位≥120个，可在线连续装载； 8. 试剂仓：每个模块≥20个试剂位，具有独立冷藏电源； 9. 自带校准、质控，自动分析，对实验结果进行有效监控； 10. 定标类型：定标点≥2； 11. 加样耗材：加样吸头为一次性普通吸头，防止交叉污染。 12. 自动化、智能化程度： 12.1 仪器全程自动化运行，无需人工干预； 12.2 试剂、吸头、反应杯、激发液、预激发液等均支持在线添加，具备高检测运行效率； 12.3灰区与超限样本自动重检功能，可实现原位样本自动稀释； 12.4试剂种类包括：肝炎系列-乙肝五项（HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb）均支持全定量检测、乙肝表面抗原中高值、乙肝核心抗体中高值定量、乙肝核心抗体IgM、甲肝、丙肝、丁肝、戊肝、HIV Ag/Ab四代试剂、TP Ab、新型冠状病毒总抗体、新型冠状病毒抗体IgG、新型冠状病毒抗体IgM等相关检测项目，可以拓展结核TB-IGRA、肿瘤标志物、甲功、感染类（PCT、白介素6）以及其它获得批文的免疫发光项目，提供试剂注册证证明。 13. 液面探测技术：传感技术进行液面探测，可探测凝块与气泡； 14. 软件系统与接口： 14.1通过全自动化学发光免疫分析系统查看结果，与实验室管理系统双通道连接； 14.2数据输入要求：系统进行扫描条码识别，同时可接受样本的条码输入； 14.3数据输出要求：整套设备可与实验室配套信息管理软件对接，实现有效的智能化信息管理。